GJH100(B)型矿用红外甲烷传感器说明书

在安装、使用产品前请仔细阅读产品使用说明书

B型

矿用红外甲烷传感器

产品使用说明书

执行标准： AQ6211-2008

Q/HRC 022-2008 版 本 号：

Ver1.0

出版日期：   2009.04.01

警示：维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元器件的电气参数、规格和型号！            本安关联产品不得随意改变配置！

一、概述

B型矿用红外甲烷传感器(以下简称传感器)能用于煤矿井下或地面甲烷气体浓度的监测，工作稳定，能就地显示甲烷浓度值，并连续自动地将甲烷浓度值转化成标准的电信号传送给配接设备。    产品的型号定义如下：

产品类型

量程范围（%CH4）   红外原理   甲烷   传感器

二、工作原理

该传感器以多功能超低功耗单片机MSP430为中央处理单元,由放大电路、数字显示、声光报警、信号输出等单元电路组成，框图如下：

图 1  传感器电路原理框图

传感器电路采用单片机设计，能就地检测显示甲烷浓度值，同时输出频率信号(电流信号)，供远程采集；能遥控调校零点和灵敏度，并具备故障自检功能，给使用和维护带来很大的方便。传感器的电源电路采用开关电源，整机功耗低，有利于延长分站和传感器之间的传输距离。

传感器探头的设计充分考虑了恶劣的环境条件采用过滤处理方式，能有效过滤管道中的水和其它杂质，保证测量的准确性 三、技术特征 1、环境条件

温度：0℃～40℃；

相对湿度：≤98%RH ；

大气压力：80kPa～116kPa；

风速：0m/s～8m/s ；

含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下。 2、主要技术指标：

测量范围：     0.0%CH4～100.0%CH4

基本测量误差:  0.0%CH4～1.0%CH4            ≤&#177;0.06%CH4

.0%CH4～100%CH4            ≤真值的&#177;3%

显示方式：四位红色数码管显示     第一位：功能显示;

-调零 2-调灵敏度 3-调报警点 4-调断电点 5-调断电恢复值 6-自检

后三位：测量数值显示;(％CH4)

信号输出：200Hz～1000Hz（1.00mA-5.00mA）线性对应0%CH4～100%CH4 信号有效带负载能力：0～500Ω 采样方式：扩散式 响应速度：≤20S 元件寿命：5年 工作电压：18V

电源波动范围：9V.DC～24V.DC

本安参数： Ui：DC18V  Ii：500mA；Ci：3.3uF  Li：47uH。 防爆等级：ExibⅠ矿用本质安全型

最大传输距离：2km，传感器到分站及电源箱的配接电缆为具有安标证并在有效期内，电缆分布参数：分布电容：≤0.06μF/km；分布电感：≤0.8mH/ km；直流电阻：≤12.8Ω/km)。 3、外型特征：

外壳材料：不锈钢

外壳颜色：金属光泽

外形尺寸：250;150;60(mm3) 重    量：1.67kg 4、关联设备

见附录A1 5、配套配接设备：

见附录A2 四、结构和安装

传感器主机的机壳采用不锈钢材料制造，整机防尘、防水性能好。探头采用专门设计，对水和各种杂质起到有效的过滤作用。仪器正面为四位红色数码管显示测量值。整个设计新颖、体积小、调节方便。

设备安装前需先将管道外壁上按示意图中尺寸开孔，然后将附件中提供的探头安装座焊接在管壁上。焊接应为满焊，并检查密封性。焊接完成后需做防锈处理。

五、操作使用

、传感器接线

传感器的接线使用产品配套的电缆，延长距离时须使用本安接线盒再配接适宜的矿用信号电缆。连接插头时先将插头缺口对插座上的凸棱，插紧后上好锁紧环即可。信号接通后，数码显示的左下角黄色指示灯亮。

传感器电源信号电缆接线定义如下：        红色线──电源正极(电缆插头1脚)        蓝色线──电源负极(电缆插头2脚)

白色线──频率(电流)信号输出 (电缆插头3脚)        绿色线──断电信号输出  (电缆插头4脚) ２、仪器的调节（ ▲上升键  ▼下降键）

调节灵敏度必须在有标准甲烷气体的情况下方可进行。 仪器的调校使用配套的FYF3型矿用遥控器。    (1) 零点调节：

按操作步骤使仪器进入工作状态，30秒钟后，在新鲜空气中观察LED数字显示是否为零，若有偏差，可将遥控器对准传感器显示窗，按遥控器上的功能键，使小数码管显示为“1”

按上键或下键调节。（在地面时应调节电位器RP1使200mV点的电压为200mV）。

(2) 精度调节

零点调节完后，将通气罩旋在传感器气室下面，通入浓度为20%CH4左右的标准甲烷气，流量控制在250ml/min左右。此时，仪器的数字显示应与标气的浓度值相同。若有偏差，可将遥控器对准传感器显示窗，按功能键，使小数码管显示为“2”，若需增加，按遥控器上升键；减少则按控器下降键，使显示值与甲烷浓度值相对应     (3) 报警点调节

按动遥控器上的功能键，使最前面一位数码管显示为“3”，然后分别按动上升键或下降键，可调节报警点。

(4) 断电点调节

按动遥控器上的选择键,使最前面一位数码管显示为“4”,然后分别按动上升键或下降键调节断电点。

(5) 复电点调节

按动遥控器上的选择键,使最前面一位数码管显示为“5”,然后分别按动上升键或下降键调节断电点。

(6) 自检功能

该功能用来检查仪器工作是否正常。按动遥控器上的功能键，使小数码显示“6”，此时仪器显示2.00，输出对应为600Hz(或是3.00mA)。

以后的功能只能在按下CPU板上的K1键后才能进入的。按上、下键调节。（按下K1在按摇控板上功能键进入功能1后就可以松开K1了）

(7) 时钟“小时” (8) 时钟“分” (9) 时钟“月” (A) 时钟“日” (B) 传感器上的电压

(C) 传感器上CPU自身的温度（一般可约等于环境温度） (D) 传感器的地址编号

注意：任何调整进行后，都必须按动遥控器上的功能键，使第一位数码管显示功能号循环直至消失后才会生效。 六、典型故障处理：

）当仪器显示LLL时，元件可能断丝，请测量判断后予以更换。 2）当仪器显示HHH时，表示传感器进入超限保护状态。 3）遥控问题

若传感器接受不到遥控信号,首先检查遥控器电池是否有电,确认有电后再更换传感器线路板数码管旁的红外接收头(SFH)。若数码管功能位数字乱跳而无法控制,也可更换SFH。

七、维护及保养

) 在使用前请先仔细阅读说明书，按照操作步骤进行。在没有标准气源的情况下不得调节传感器灵敏度。

) 传感器应指定专人维护和保养，维护人员须经过专业培训。 3) 仪器的零点和灵敏度要定期调校，一般为每一周一次。 4) 使用中避免猛烈碰撞。

八、运输及贮存

传感器在运输过程中须包装完好，避免雨雪直接淋袭，可适于公路、铁路、航空、水路运输。

传感器应存放在通风良好，无腐蚀性气体的库房内。 九、装箱清单：

传感器          1台

管道瓦斯探头    1只           管道探头安装座  1只           通用遥控器 YHT1 1只           主机连接电缆    1根           探头连接电缆    1根           内六角扳手      1只           调试通气罩      1只           说明书          1本  十、其它

产品执行标准： 防爆合格证号：  安全标志准用证号：

附录   A

（规范性附录）

附录 A.1：

附录 A.2：

配套配接设备表

1 2

A-F-12 分站 FYF3 矿用遥控器

ExibI